质量保证

本公司提供自销售日起一年内的本机售后保证，但不包括不当使用所造成之损坏，若需要维修或调整，请寄回，但运费需自付，寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏，本公司将免费维修仪器内部的损坏。（注：电极、标准液属于易耗品，不在保证范围内，本公司将保证电极交付使用时的品质。）

上海益伦环境科技有限公司

电 话：021—52380432

传 真：021—52388021

地 址：上海市浦东新区川环南路579弄3号601室

中文工业PH计

使用说明书

型号：PH5778

标准缓冲液pH 值对照参考表

| TEMP℃ | 4.00 | 4.01 | 6.86 | 7.00 | 9.18 | 10.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.00 | 4.00 | 6.98 | 7.12 | 9.46 | 10.32 |
| 5 | 4.00 | 4.00 | 6.95 | 7.09 | 9.39 | 10.25 |
| 10 | 4.00 | 4.00 | 6.92 | 7.06 | 9.33 | 10.18 |
| 15 | 4.00 | 4.00 | 6.90 | 7.04 | 9.28 | 10.12 |
| 20 | 4.00 | 4.00 | 6.88 | 7.02 | 9.23 | 10.06 |
| 25 | 4.00 | 4.01 | 6.86 | 7.00 | 9.18 | 10.01 |
| 30 | 4.01 | 4.02 | 6.85 | 6.99 | 9.14 | 9.97 |
| 35 | 4.02 | 4.02 | 6.84 | 6.98 | 9.17 | 9.93 |
| 40 | 4.03 | 4.04 | 6.84 | 6.97 | 9.07 | 9.89 |
| 45 | 4.04 | 4.05 | 6.83 | 6.97 | 9.04 | 9.86 |
| 50 | 4.06 | 4.06 | 6.83 | 6.97 | 9.02 | 9.83 |

仪器实际读值与标准有时会有±1个字的误差

-20-

目     录

1.用户须知……………………………………… 2

2. 概述…………………………………………… 3

3. 技术性能……………………………………… 3

4. 前面板说明…………………………………… 5

5. 仪器操作……………………………………… 6

①仪器标定

②测量参数设定

③控制参数设定

④变送参数设定

⑤系统设置设定

6.仪器安装……………………………………… 15

7. 后面板接线图………………………………… 18

8.PH电极使用保养……………………………… 19

9. PH标准缓冲液PH值对照表……………………20

-1-

用户须知

- 使用时请遵守本说明书之操作规程及注意事项。

- 在使用过程中若发现仪器工作异常或损坏请联系经销商,切勿自行修理。

- 为使测量更精确，仪器须经常配合电极进行标定；若您的电极购买时间已近一年或电极存在质量问题，请注意更换。

- 执行标定工作之前请将仪器通电预热三十分钟。

- 因产品更新换代，本说明书如有变动恕不另行通知。

注意：因PH电极线为特殊专用线，请勿剪接。若因剪接造成仪表无法标定等其他问题，生产厂家概不负责。使用时请将电极下面的保护套取下。

-2-

pH 电极使用保养

PH电极在测量时，应先在正蒸馏水中（或去离子水中）清洗干净，并用滤纸吸干水分，防止杂质带进被测液中，电极的1/3应插入被测溶液中。

电极不用时应洗净，插入加有3.5mol氯化钾溶液的保护套，或将电极插进加有3.5mol氯化钾溶液的容器中。

检查接线端子处是否干燥，如有沾污，请用无水酒精擦拭，吹干后使用。

应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中，并防止与有机硅油脂接触。

使用时间较长的电极，它的玻璃膜可能变成半透明或附有沉积物，此时可用稀盐酸洗涤，并用水冲洗。

电极使用时间较长，出现测量误差时，须配合仪表进行标定。进行校正。

当用以上方式对电极进行维护和保养时仍不能进行标定和测量时，说明电极已经失效，请更换电极。

-19-

后面板接线图

1脚：高点常开端（NOH）         9脚：参比电极 (Ref)

2脚：高点公共端（COMH）       10脚：温补1 (TEMP1)

3脚：高点常闭端（NCH）         11脚：温补2 (TEMP2)

4脚：低点常开端（NOL）         12脚：PH测量电极(INPUT)

5脚：低点公共端（COML）        13脚： RS485   A

6脚：低点常闭端（NCL）          14脚： RS485   B

7脚：220V火线                   15脚：4～20mA电流+

8脚：220V零线        16脚：4～20mA电流-和温度电流-

17脚：温度电流+

！注意：千万不可将电源接错，接好线后将盖板盖好。

-18-

概    述

该系列仪表是一种用于测试和控制PH值的全中文显示精密仪表。一个内藏的微型计算机储存、计算和补偿有关测定PH值的所有参数，全中文显示，展开式菜单操作用户使用极其方便。

内藏的EPROM使该系列仪表能够在AC电源切断或电源线路故障时仍能保存其校正和设定点的数值。

其他的附加装置和特点：易读数的中文大屏幕多参数同时显示、诸如隔离式PH   4～20mA输出电流（选配）、温度电流输出（选配）、485通信接口（选配）。操作简化方便，使系列仪表成为工业测试和控制PH值的理想仪表。

技术性能

- 测量范围：pH  ：0.00～14.00 pH

- 分辨率：0.01pH；

- 级  别：0.05级

- 稳定性：≤0.03pH/24h；

- 校正时可调范围：零点±1.45Ph  斜率80% ~100%

- pH标准液：    B1(中国)   6.86/4.01/9.18；

B2(美国)  4.00/7.00/10.01

- 控制范围：0～14.00pH

-3-

- 温度补偿：0～100.0℃,

- 信号输出：PH ４～20mA对应0～14PH可编程

温度４～20mA对应0～100.0℃（选配）

- 485信号输出（选配）

- 控制接口：ＯＮ／ＯＦＦ继电器接点

- 继电器承受负载：

ＭＡＸ 220ＶAC/12VDC  ２Ａ;ＭＡＸ 125ＶAC/２８VDC ５Ａ

- 信号输出负载：≤500Ω;讯号输入阻抗：≥１×1012Ω

-4-

安装示意图

图2

-17-

- 将仪器后部从开孔正面插入，抵紧即可。

图1

-16-

前面板说明

1：ESC为退出键（直接退回主界面） 2： MENU   菜单键

3：DOWN数值减少键       4：UP数值增加键

5： ENTER确认键

-5-

仪器操作

注意：在确保探棒、电源、温补以及其它接线端子正确接线后，方可通电操作。接通电源后，稍等片刻至LCD屏幕显示正常数值。屏幕主显示如下图：

1.仪器标定

由于不同的电极其参数不可能完全一致,或者电极使用一段时间后其参数会发生变化, 此时仪器测量值会发生偏差，为了使仪器测量更加准确，仪器就需要根据具体使用情况配合标准测试溶液进行标定. 本表具有两组标准液（B1：6.86/4.01/9.18和B2: 4.00/7.00/10.01）选择功能，B1为中国制式；B2为美国制式。仪器出厂时处于B1（6.86/4.01/9.18）标准液识别状态，所以标定时

-6-

5.系统设置设定

在屏幕主显示状态下, 按 “MENU”键，再按“上 下”键移动光标，选择系统设置，再按“Enter”键，进入系统设置菜单，见下图：

屏幕显示如下：

用户可根据需要进行所需的设定。

仪器安装

- 在任何一块厚度为1/16英寸（1.5mm）至3/8英寸（9.5mm）的面板上，开出一个矩形切口。开孔尺寸为92×92（参见图1，后视图）。

-15-

其中：I—输出的电流值   D—当前测得的PH值；DH—用户设定的20mA电流对应的PH值，即输出上限；DL—用户设定的4mA电流对应的PH值，即输出下限。

误差（Error）＝±0.04mA

仪表具有变送输出功能，4mA、20mA输出电流对应的PH值可由用户根据要求任意设定以满足用户的不同需求。

③变送方式 通常选为自动。若选为手动，可配合④手动恒流源，手动调节输出电流值，以代替恒流源，以方便下位机的调试用。

本表具有温度对应的4～20mA电流输出（选配），4mA对应温度为0℃，20mA对应100℃。

-14-

请选择该组份的标准液。本仪表具有三种标定方式：①零点标定②斜率标定③已知PH值标定。通常选择①②两种，具体操作如下：

按 “MENU”键，屏幕显示如下：

按“上 下”键移动光标，至电极标定，再按“Enter”键，

将电极放入标准值为6.86的标准溶液中，轻轻搅拌几下，待pH= 后面显示的数值稳定，按“Enter”键保存，仪表蜂鸣器响一声同时屏幕显示“√”，说明零点标定有效。否则仪表蜂鸣器响急促的三声同时屏幕显示“×”，说明零点标定无效，应检查标准溶液是否选错或电极是否损坏。

-7-

零点有效标定结束后，再按“上 下”键移动光标，选择②斜率标定，屏幕显示如下：

将电极从标准缓冲液pH6.86中取出，清洗干净并用滤纸吸干，然后

将电极插入标准缓冲液pH4.01（或pH9.18）中，轻轻搅拌几下，待pH= 后面显示的数值稳定，按“Enter”键保存，仪表蜂鸣器响一声

-8-

高点继电器 将在实际测量值高于高报警设置值HIGH 值时动作，实际测量值再下降到低于（HIGH 值-DELAY值）时释放；

低点继电器 将在实际测量值低于低报警设置值LOW值时动作，实际测量值再上升到高于（LOW值 +DELAY值）时释放。有益于延长继电器或交流接触器的使用寿命。所以用户必须根据实际情况设置高、低点和迟滞量。

4.变送参数设定

在屏幕主显示状态下, 按 “MENU”键，再按“上 下”键移动光标，选择变送参数，再按“Enter”键，进入变送参数菜单，见下图：

屏幕显示如下：

PH对应的4～20mA电流输出，输出负载小于500(。输出电流的计算公式I=4mA+{（D-DL）/（DH-DL）}×16mA

-13-

假设HIGH：高报警设置，LOW：低报警设置。DELAY：表示迟滞量设置。注：【DELAY值在0～（HIGH值- LOW值）范围内设置】

为避免继电器不停跳动或控制溶液PH值幅宽，本仪器设迟滞功能，即调节继电器迟滞量（客户可根据需要在此范围调节，仪器出厂时初始值为0），具体动作如下：

-12-

同时屏幕显示“√”，说明斜率标定有效。否则仪表蜂鸣器响急促的三声同时屏幕显示“×”，说明斜率标定无效，应检查标准溶液是否选错或电极是否损坏。通常情况下执行以上两种标定即可进行测量。

2.测量参数设定

在屏幕主显示状态下, 按 “MENU”键，再按“上 下”键移动光标，选择测量参数，再按“Enter”键，进入测量参数菜单，见下图：

屏幕显示如下：

3.控制参数设定

在屏幕主显示状态下, 按 “MENU”键，再按“上 下”键移动光标，选择控制参数，再按“Enter”键，进入控制参数菜单，见下图：

屏幕显示如下：

-9-

PH电极的几种常见的安装方式

-10-

-

-11-

# Text boxes

特别注意电极安装角度必须大于15度,电极线为特殊专用线,请不要剪接.

用此仪表支架将仪表固定在仪表柜上

用此仪表支架将仪表固定在仪表柜上

开孔尺寸为92×92

③流量补偿：   +0.00pH

②温度补偿:   手动：自动

③迟滞量:   0.00 pH

①高报警值:   14.00 pH

②低报警值：   0.00pH

①电流上限20mA:   14.00 pH

②电流下限4 mA：   0.00pH

②斜率标定

PH= 7.52

标准值;：4.00

①零点标定

PH= 7.52

标准值;：6.86

参数设置

测量参数    维护状态

控制参数    系统设置

变送参数    电极标定

③变送方式：   手动：自动

④手动恒流源:    0.00 mA

自25.0℃      正常

6.60  PH

10.85mA       静态

①系统通信地址:00

②系统模式：PH ORP

③系统标液：B1 B2